### Liefern eines Stationären Durchflußmesssystems

zum Einsatz in teilgefüllten Kanälen und Rohrleitungen.

Q³-Bik wird als komplette, in sich kalibrierte Messstelle geliefert, zur Montage in bauseitig vorhandenen Schacht. Die notwendigen Beruhigungsmaßnahmen sind auf die Anwendung abgestimmt und im System integriert. Das System ist geeignet zur Durchflussmessung, zur Abwassermengenabrechnung und zur Fremdwassermessung.

Fabrikat / Typ.: Q³-Bik SK

Axel Zangenberg GmbH & Co KG

Umweltmesstechnik

Gutedelstr.33

79418 Schliengen

Tel. 07635 / 82447-0

Fax 07635 / 82447-799

### Pos.  Menge

# 1.0		Messsystem  Q³-Bik SK

Für

Systemnennweite     	DN   _______

Kanalrohr-Nennweite 	 ___________

Messbereich             	 ___________

### bestehend aus folgenden Leistungen und Komponenten:

### ►	Sondierung:

Gewährleistung der Funktion für die vorgegebene hydraulische Situation

anhand vorgelegte Pläne und/oder Aufnahme der Systemmaße vorhandener

Schachte/Gerinne. Hydraulische Auslegung der Messstelle und der

Ausstattung. Bereitstellen von Bauwerksvorgaben.

### ►	6 Jährige Akzeptanzgarantie:

Es wird garantiert, dass behördlich veranlasste, wiederkehrende Prüfungen

innerhalb 6 Jahren bestanden werden, wenn die Messstelle im baulich und

hydraulisch unveränderten Zustand wie bei der Auslieferung ist.

### ►	angepasste Bauweise:

Konstruktion der Messstelle, die das notwendige Strömungsbilde im Sensor

herstellt. Auswahl der Geometrie des Anwendungsfalles und der

charakteristischen Länge bei Re > Rekrit. Konstruktive Berücksichtigung des

Einflusses der Quervermischung zur Hauptströmungsrichtung am Messpunkt

ggf. mit Modellversuchen.

### ►	Formteile aus PE bestehend aus:

Strömungsoptimierte Rohrführung

Zulaufrohr und Flansch

Gerades Auslaufrohr mit Flansch und angeschweißtem Auslaufbogen

### ►	Adaptionen an bauseitiges Kanalrohr

## Mit Staukasten

bestehend aus Staukasten mit integriertem Notüberlauf und Öffnung für bauseitiges Zulaufrohr, zur Abdichtung auf die Schachtwand

ziehbare Stauwand mit Zulaufrohr und Flansch und Führungsschienen

das System kann zur Reinigung hochgezogen werden

### ►	Magnetisch-induktiver Durchflussmesser:

Nennweite = Systemnennweite

Integrierte Magnetfeldleitbleche

Auskleidung Hartgummi

Elektroden Edelstahl

IP68 Getrenntversion

Variante für Ex-Zone 1 Bereich

Zählimpuls und Stromausgang

Messaufnehmer ist voll- und dauerüberflutbar,

lackiert mit 2-Komponenten-Schutzlack

### 25m	Leitungslänge

Entfernung (Kabelentfernung) zwischen Schaltschrank und Messaufnehmer

2 MID Messsignalkabel, Füllstandssondenkabel, Druckluftschlauch

Im Schacht in 5 m PE Schutzschlauch geführt

### ►	Signal-Schutz

Schützt die Messsignale  vor Störungen im Stromnetz, die durch Gewitter

Isolationsfehler und Erdpotentiale erzeugt werden. (Kein

Überspannungsschutz gegen hohe Ströme ! )

### ►	Wirbel-Schutz

Bei nicht idealen Einbausituationen (unruhige Strömung, Rückstau im Kanal

schräge Anströmung usw.) werden die Verwirbelungen erfasst und

kompensiert. Für schwierige hydraulische Situationen bitte „Turbulenz-

Kompensation“ wählen.

### ►	Prüfstandskalibration als Einzelstückprüfung:

Kalibration der gesamten, individuell gebauten Messstelle inklusive aller Adaptionen, Beruhigungsmaßnahmen,  Systemverrohrung und DFM-Sensor.

Erstellung eines Prüfzertifikat:

Angabe der Messfehler in % vom Durchfluss, dabei ist mind. 1 Messpunkt im oberen Drittel des Messbereiches

Beschreibung des Prüfaubaues und der Prüfeinrichtung mit photographischer Dokumentation

Modellversuche nach Anwendung:

zur Minimierung von örtlichen Störungen bei unter-und überkritischem Abfluss und zum Grenzabfluss / kritischer Abfluss (Fr = 1).

mit instationären Bedingungen (Schwall+Sunk)

zum Anpassung der Messstelle an örtliche Wasserinhaltsstoffe

zum Anpassen des Sensors an Drossel/Betriebsparameter

für betrieblichen Zielszenarien

Montageaufbau und-simulation

##### Pos. 1.0              Menge ____ Stk       EP___________ €     GP ____________ €

# 2.0		Sicherheitsbausteine für Longlife Betrieb

### 2.1	1	Aktiver-Schmutz-Detektor

Die Rohrquerschnittsverengung durch Ablagerungen an den Wandungen

und am Boden werden erfasst und korrigiert. Wenn der Korrekturbedarf zu

hoch wird, gibt es einen Reinigungs-Alarm (Relais).

##### Pos. 2.1                Menge ____ Stk       EP___________ €     GP _____________ €

### 2.2	1	Rückstau-Detektor

Die Schmutz-Detektion ist bei Rückstau nicht möglich. Der Detektor unterbricht

den Alarm und gibt eine Rückstau-Meldung aus.

##### Pos. 2.2                Menge ____ Stk       EP___________ €     GP _____________ €

### 2.3	1	Fett-Detektor

An den Messsensoren anhaftende Fettablagerungen werden gemessen.

Eine Alarmmeldung kommt bevor der zugesicherte Messfehler

überschritten wird.

##### Pos. 2.3                Menge ____ Stk       EP___________ €     GP _____________ €

### 2.4	1	Aktiver Turbulenz-Detektor

Bei schwierigen hydraulischen Einbausituationen (sehr kurze Messstrecken,

Abstürze vor der Messung, Rückstau im Kanal usw.) werden die

Turbulenzen erfasst, einkalibriert und korrigiert.

##### Pos. 2.4                Menge ____ Stk       EP___________ €     GP _____________ €

### 2.5	1	Low-Range Flow

Entstörfilter und Sonderkalibrierkurven für ruhige und rauschfreie

Messsignale zum Messen mit zu großen Messgeräte-Durchmessern.

##### Pos. 2.5                Menge ____ Stk       EP___________ €     GP _____________ €

### 2.6	1	Manipulationsschutz

Schützt Abrechnungsmessungen vor den meisten Manipulations-

möglichkeiten. Umprogrammiersperre ,verplombte Messgerätezugänge,

Stromabschaltzähler, Schlüssel.

##### Pos. 2.6                Menge ____ Stk       EP___________ €     GP _____________ €

ODER

### 2.7	1	Fail-Safe-Paket

Der Durchfluss wird mit einer zweiten, unabhängigen Methode gemessen

und überwacht. Alle Alarme, Systemfehler, Manipulationsversuche und

Stromausfälle werden ausgewertet, registriert und in einem abschließbaren

Datenspeicher abgelegt. Im Paket sind Schmutz-, Fett-, Rückstau-Detektoren

und Manipulationsschutz enthalten.

##### Pos. 2.7                Menge ____ Stk       EP___________ €     GP _____________ €

### 2.8	1	Schutzgehäuse für den MID

aus PE zum Schutz vor mechanischen und biologischen Einflüssen.

PE Schutzgehäuse um den MID verschweißt

Kabelführung im Knickschutzschlauch

IP68 Kabelverschraubungen

MID Kopf durch Anschlussraumdeckel erreichbar

##### Pos. 2.8                Menge ____ Stk       EP___________ €     GP _____________ €

# 3.0	1	Schaltschrank

### 3.1	1	Freifeldschrank :

zur Montage auf bauseitig erstelltem Fundament:

IP43 Freifeldschrank, Kunststoff

Ohne Heizung und Klemmleiste

Schloss + 2 Schlüssel

Außenmaße  B590 x H850 x T327 mm

Bodenplatte + Montageplatte Material Hart-PVC grau,

Platz für : Messumformer, Watchbox

Typ: ZUB-FSRNK-PK

ODER

### 3.1	1	Freifeldschrank mit Heizung und Klemmleiste :

zur Montage auf bauseitig erstelltem Fundament:

IP43 Freifeldschrank, Kunststoff

Schloss + 2 Schlüssel

Hauptschalter

1 freie Steckdose

Klemmleiste

1 Sicherung

1 FI

1 Heizung mit Thermostat

Außenmaße  B590 x H1100 x T327 mm

Bodenplatte + Montageplatte Material Hart-PVC grau,

Platz für : Messumformer, Watch-Box,  Überspannungsschutz  ZUB-ÜSPAN, Datenlogger oder Füllstandsmessung

Typ: ZUB-FSRNK-PK+

ODER

### 3.1	1	Freifeldschrank mit 30% Platzreserve :

zur Montage auf bauseitig erstelltem Fundament:

IP43 Freifeldschrank, Kunststoff

Schloss + 2 Schlüssel

Hauptschalter

1 freie Steckdose

Klemmleiste

1 Sicherung

1 FI

1 Heizung mit Thermostat

Außenmaße  B785 x H1100 x T327 mm

Bodenplatte + Montageplatte Material Hart-PVC grau,

Platz für : Messumformer, Watch-Box,  Überspannungsschutz  ZUB-ÜSPAN, Datenlogger, Füllstandsmessung

Typ: ZUB-FSRNK-PK++

### 3.2	1	Sockel für Freifeldschrank:

Kunststoffsockel ( bauseitig zu setzen )

ODER

### 3.1	1	Montageplatte  für Q³-Bik – System :

Hauptschalter

1 freie Steckdose

Klemmleiste

1 Sicherung

1 FI

Maße  B517 x H750 x T290

Material Hart-PVC grau,

Platz für :  Messumformer, Watch-Box, Überspannungsschutz 1 ZUB-ÜSPAN , Datenlogger

Typ: ZUB-MPL-PK

##### Pos. 3.0 bis 3.2      Menge ____ Stk       EP___________ €     GP _____________ €

# 4.0		Zubehör

### 4.1	1	Überspannungsschutz

für Netz- u. Messsignale für MID, Endgeräteschutz

##### Pos. 4.1                Menge ____ Stk       EP___________ €     GP _____________ €

### 4.2	1	Datenlogger

Typ:Perma-Graph M

Bildschirmschreiber für Fronttafeleinbau mit 7“ TFT Display

4 Analogeingänge, 6 Digital/Zähleingänge, 6 Relais

Wählbarer Speicherzyklus ab 100ms, 1s,2s,…1h

Speicher für 256 MB intern + SD-Kartenlaufwerk (ohne Karte)

USB-Anschluss frontseitig, mit USB-Stick auslesbar

144 x 190 x 158 mm HxBx Einbau-T (Schalttafelausschnitt 144x144mm)

IP65-Front

230V 50/60 Hz

Inkl. USB-Schnittstellenkabel

Mit Montagerahmen

ODER

### 4.2	1	Datenlogger

Typ:Perma-Graph Eco T

Low Cost Registrierung ; für einfachen Einsatz – statt Papierschreiber

3 Eingänge, 1 Impuls/Zähleingang, 3 Relaisausgänge

Aufzeichnung: nur Mittelwert ab 1s einstellbar

230v , 50/60 Hz

Schalttafeleinbau

Mit Montagerahmen

##### Pos. 4.2                Menge ____ Stk       EP___________ €     GP _____________ €

### 4.3     1        Profilabnahme / Realisierungsgarantie

### (nur für existierende Schächte) :

Aufnahme der Systemmaße u. Auslegung Hydraulik des vorhandenen Schachtes

Die Verantwortung für die richtige Auslegung der Hydraulik und der Systemmaße übernimmt die Firma Axel Zangenberg GmbH & Co. KG,

wird auf die Realisierungsgarantie verzichtet, liegt die Verantwortung für die Maßgenauigkeit und hydraulische Durchführbarkeit beim Kunden

##### Pos. 4.3                Menge ____ Stk       EP___________ €     GP _____________ €

### 4.4	1	Systemeinpassung und Inbetriebnahme

des  Q³-Bik  Systems

incl. Anfahrt  km_________

##### Pos. 4.4                Menge ____ Stk       EP___________ €     GP _____________ €

# 5.0		Bauseitig zu erfüllende Maßnahmen

### Energieanschluss am Schrank bereitstellen

230V 50/60Hz

### Leerrohrverlegung

DN100 Leerrohre zwischen Messschacht und Schaltschranksockel legen.

Inkl. Erdarbeiten und Wiederherstellen des Bodens

### Schaltschranksockel setzen

### Kernbohrung im Schacht setzen

DN100-er Kernbohrung im Messschacht setzen nach Angaben des

Drosselsystemherstellers mit EX-Abdichtung

### Evtl. Schacht ausspitzen / ausstemmen

Schachtgerinne nach Angaben des Drosselsystemherstellers ausspitzen und

nach Einbau des Drosselsystems Q³-BiK Alligator beiputzen und glätten

### Bei Schachtneubau

nach Angaben des Drosselsystemherstellers erstellen und setzen.

Eck-/Kenndaten des bauseitigen Schachtes

Montageöffnung:

bei Systemnennweite <=DN500  mind. 1 x 1m über dem Flanschanschluss

bei Systemnennweite <=DN800  mind. 2 x 1,5m über dem Flanschanschluss

bei Systemnennweite <=DN900  mind. 2,8 x 2m über dem Flanschanschluss

Schachtdurchmesser:

bei Systemnennweite <=DN250  mind.2500mm  ideal: 3000 mm

bei Systemnennweite <=DN400  mind.3000mm  ideal: 3500 mm

bei Systemnennweite <=DN600  mind.4500mm  ideal: 6000 mm

Gerinnebreite:   	Flanschdurchmesser Kanalzulaufrohr + 200 mm

### Inbetriebnahmevorbereitungen

Ab Q³-BiK Systemgröße DN200 – Hebezeug oder Kran bereitstellen

Wasser im Kanal absperren für ca. 3 – 4 Std.

Schacht reinigen

Kanal belüften – Gas/Ex Warngeräte bereitstellen.